جلسه 9

پمپ های توربو- کشش مولکولی          the turbo- drag pump

با اضافه کردن یک پمپ کشش ملکولی به انتهای پمپ توربو کارآیی آن دو برابر شده و می توان از پمپ های roughing با سرعت پایین تری استفاده کرد.

پمپ های diffiusion

در این پمپ ها ملکول های گاز از طریق برخورد با ملکولهای سنگین تر که با سرعت زیاد در جهت خروجی حرکت می کنند به سمت خروجی حرکت می کنند.

این پمپ ها اولین بار از جیوه به عنوان سیال استفاده کرد در سال 1913 وسپس در سال 1929 از روغن در این پمپ ها استفاده شد.

این پمپ ها از آن زمان تا کنون همچنان بخش اعظمی از خلأ بالا را در صنایع ایجاد کرده است البته استفاده از این پمپ ها در جاهایی که آلودگی روغن نباید باشد محدود به استفاده از پمپ های توربو می شود.

طریقه کارکرد:

در این پمپ ها از روغن هایی با فشار بخار پایین و وزن ملکولی بالا در مرتبه  400-500 amu استفاده می شود و در یک بویلر حرارت داده می شود تا فشار بخار روغن به 1-2 m bar برسد.

سپس بخار از طریق مسیر C و دهانه حلقوی N که در بالای پمپ قرار دارد وارد منطقه ای که توسط یک پمپ روتاری فشار آن به m bar  10-1 رسیده وارد می شوند.

در اثر انبساطی که در ناحیه دهانه خروجی اتفاق می افتد جتی با سرعت فراصوت از بخار روغن به وجود می آید که با ضخامت S به دیواره پمپ (از جنس استیل) که توسط لوله های جریان آب سرد شده اند برخورد می کند و مجددا از فاز بخار به مایع برگشته و در اثر جاذبه به داخل مخزن برمیگردد و این سیکل مجددا تکرار خواهد شد.

در ورودی پمپ اگر فشار به اندازه ای کم باشد که در رژیم ملکولی قرار داشته باشیم، ملکول های گازی که با ملکول های روغن برخورد کنند این شانس و تکانه را در جهت خارج شدن به سمت پایین پمپ به دست می آورند و سپس از جت به ناحیه پایین که دارای فشار بالاتری از دهانه است وارد شده و توسط پمپ پشتیبان خارج می شوند.

علت اینکه فشار دهانه باید کم باشد تا رژیم ملکولی حاکم باشد این است که اگر رژیم حالت ویسکوز و سیالی داشته باشد و چگال باشد باعث خراب شدن شارش جت می گردد و عمل پمپاژ را خراب می کند. بنابراین قبل از وصل کردن پمپ dif باید فشار محفظه  تا  10-1 میلی بار پایین آمده باشد.

توجه شود که جت فراصوت علاوه بر سرعت دادن به ملکول های گاز به سمت پایین و متراکم سازی آن باعث جداشدن دو ناحیه فشار بالا و پایین می شود.

عمل پمپاژ و sealing که باعث جلوگیری از backflow از ناحیه پایین پمپ به ناحیه بالا می شود زمانی اتفاق می افتد که شارش جت به هم نخورد و زمانی این شارش به هم نمی خورد که فشار خروجی که توسط پمپ backing پایین آورده می شود به یک فشار بحرانی که چند دهم فشار بخار بویلر است برسد و گرنه جت نمی تواند با سرعت فراصوت خارج شود و جت به خوبی تشکیل نمی گردد.

کارایی این پمپ ها به عوامل مختلفی بستگی دارد. از جمله میزان نفوذ ملکول های گاز به جت و ممنتوم منتقل شده به آنها به ابعاد جت (S) ، چگالی، جرم و سرعت ملکولهای روغن بستگی دارد. زیرا اگر جت بیش از حد چگال باشد ملکولهای گاز نمی توانند به آن نفوذ کنند و اگر کم چگال باشد ممنتوم لازم برای متراکم سازی ملکولهای گاز فراهم نمی گردد.

خصوصیات جت وابسته است به دهانه خروجی (N) ، وخصوصیات روغن مثل فشار روغن، ویسکوزیته، و پایداری در دماهای بالای بویلر که معمولا 200  °c  است.

یکی از وقایع اجتناب ناپذیر که بر روی بازده پمپ تاثیر دارد خروج ملکولهای روغن از جت و ورود آن به ناحیه خلأ است. (L) که در حقیقت ناشی از پراکندگی برخورد بین ملکولهای روغن است که به back    streaming شناخته می شود که اگر جلوی آن گرفته نشود موجب هدر رفتن روغن پمپ و کثیف و گریسی شدن محفظه خلأ می شود.

برای جلوگیری از این واقعه یک سری منحرف کننده baffle و دامهای سرد در بالای پمپ و جلوی دهانه ورودی گذاشته می شود. شکل (29.6-b) که نمی گذارد ملکولهای روغن دید مستقیم نسبت به محفظه خلأ داشته باشند و در اثر برخورد با این منحرف کننده ها و دام سرد از فاز بخار به فاز مایع برگشته و درنهایت به داخل بویلر برگردند.

البته هزینه ای که بابت این منحرف کننده ها باید بپردازیم کاهش سرعت پمپاژ تا 30% مقدار ماکسیمم است.

معمولا پمپ های dif چند مرحله ای ( 3 یا بیشتر) ساخته می شوند که اصول کارکرد هر مرحله مثل هم است. و در هر مرحله ملکول های گاز متراکم تر می شوند.

معمولا بالایی دارای فضای بیشتری است تا بتواند ملکول های بیشتری را گیر اندازد ولی به دلیل فضای بزرگتر یا حجم بیشتر در این مرحله متراکم سازی ضعیف است و از جهتی همین متراکم سازی کم باعث عدم بازگشت فلو به عقب و محفظه خلأ می گردد.

در مراحل بعدی جت با چگالی بیشتر در فضای کمتر باعث متراکم سازی بیشتر می گردد تا در مرتبه خلأ پمپ پشتیبان برسد.

معمولا از روغن های با فشار  m bar - 10-8 10-6 استفاده می شود.

سرعت پمپاژ برای N2 برای پمپ با دهانه:

100 mm   ⇦       250 LS

150  mm     ⇦     LS 600-700     (مصارف آزمایشگاهی)

1 mm  ⇦         چند هزار لیتر بر ثانیه

پمپ های گیر اندازی     capture pump

این پمپ ها از طریق به دام انداختن و نگه داشتن ملکولها در حالت چگال کار می کنند. بنابراین دارای ظرفیت محدودی هستند.

معمولا این پمپ ها از طریق دمای پایین، تصعید و یا میدان الکتریکی و مغناطیسی کار می کنند.

پمپ های جذبی

این پمپ ها خلا سازی را از طریق جذب و گیر اندازی ملکول های گاز در سطح مواد متخلخل که توسط نیتروژن مایع سرد شده اند انجام می گیرد.

این روش ظرفیت محدودی دارد ولی بسیار تمیز است و نیازی به هیچ انرژی الکتریکی ندارد.

معمولا از دو عدد از این پمپ ها به طور سری با پمپ یونی استفاده می شود تا فشار را به 10-3 m bar  که فشار شروع کار پمپ یونی است برساند.

این پمپ ها از یک محفظه استوانه ای تشکیل شده که درون آن مواد و صفحات جاذب زئولیت که همان آلومینو سیلیکات است قرار دارند. که رطوبت آن در دمای 350  °C  خارج شده است تا فضای خالی منافذ و تخلخل ها برای گیر اندازی ملکولهای گاز آزاد گردند.

توجه شود که اگر ملکولها بسیار بزرگ باشند نمی توانند داخل حفره ها بروند و اگر بسیار کوچک باشند علی رغم اینکه داخل حفره ها می شوند نمی توانند پیوندهایی قوی ای با حفره ها ایجاد کنند و گیر بیافتند.

معمولا قطر منافذ زئولیت ها در مرتبه 0.5 nm است و با توجه به این حفره های نانومتری نسبت سطح به حجم بسیار بالاست بطوریکه هر cm3 این ماده حدود 600m2  مساحت دارد.

این مقدار سطح بسیار وسیعی است که در حضور سرما در اختیار ملکولهایی برای ایجاد پیوند و گیر افتادن حاصل می شود.

با این روش گازهایی مثل O2 ، N2 وCO2  را می توان به خوبی گیر انداخت ولی گازهای He یا Ne را نمی تواند گیر اندازد.

بخار آب جذب شده در حفره ها تنها درC   250°مجددا regenerate یا آزاد می گردد ولی گازهای دیگر در دمای اتاق آزاد می گردند. البته هرچند وقت یک بار لازم است برای بهبود کارایی، دمای سیستم بالا رود.

به دلیل رسانندگی حرارتی پایین زئولیت و تماس کم آن با بدنه ظرف 20 دقیقه طول می کشد تا دمای مناسب پمپاژ حاصل گردد.

با استفاده از دو عدد این پمپ ها می توان فشار حجمی به میزان 100 L را به  10-3m bar  رساند.

پمپ های کرایو      cryo pump

در این پمپ ها ملکول های گاز هم بوسیله چگال سازی (condensation) یا برای بعضی از ملکول ها از طریق جذب سطحی در دمای پایین گیراندازی می شوند که به ترتیب به آنها cryo condensation وcryo sorption   گفته می شود.

بدلایل اقتصادی وعملی در نمونه های اولیه این پمپ ها از نیتروژن مایع (دمای 77k ) و یا هلیم مایع  ( (4.2 °C استفاده می شد. که دیگر استفاده نمی شود. و از یخچال برای سردسازی این پمپ ها استفاده می شود.

این پمپ ها تمیز و بدون روغن هستند.

از این پمپ ها در تولید خلا های بالا استفاده می شود. و به عنوان پمپ ثانویه از فشار 10-3m bar که شارش ملکلولی است وارد سیستم می شود.

از آنجاییکه این پمپ ها بر مبنای چگال سازی کار می کنند مهمترین نکته در کارکرد آنها شکل تغییرات فشار بخار ملکول های گازی که قرار است خلا شوند بر حسب حرارت می باشد که در شکل 6.33 نشان داده شده است.

هر نقطه که در این نمودار قرار دارد نشانگر حالت تعادل بین فاز چگالش و فشار بخار اشباعی است.

به عنوان مثال فشار بخار نیتروژن مایع درk  77° و آب درk 373°  (نقطه جوش)  10-3میلی بار است.

توجه کنید که در دمای k  77° فشار بخار آب دیگر وجود ندارد و فشار بخار CO2

4 × 10-8 m bar است.

چگالش خالص بر روی سطح در دمای مشخص زمانی صورت می گیرد که فشار جزئی ماده مورد نظر در آن دما بزرگتر از فشار بخار اشباعی در آن دما باشد.

بنابراین از روی شکل می توان نتیجه گرفت که اگر در یک محفظه که CO2  قرار دارد گوشه ای را به دمای k  77° برسانیم باعث پمپاژ گاز CO2 می شود و فشار CO2 را به

4 × 10-8 m bar می رساند که در این دما و  فشار میزان شارش ورودی به سطح سرد با شارش ملکول هایی که آن را ترک میکنند برابر است.

همچنین اگر درون ظرف بخار آب باشد و بخشی از ظرف به دمای k  77° برسد آن گاه چگالش ملکول های آب  و گیر اندازی آنها 100% می گردد.

سرعت پمپاژ در این شرایط برابر است با رسانش روزنه ای به مساحت سطحی که دمای آن k  77° است که برای بخار آب برابر خواهد شد. با توجه به فرمولهای زیر:

D  قطر لوله و Lطول لوله،  (L&D in cm)                               = 12.4 D3L CL

= A R0T2πM CA

Per cm2

از آنجاییکه احتمال چگالش بر روی سطوح خیلی سرد نزدیک به 1 است بنابراین سرعت پمپاژ پمپهای cryo condensation به صورت بالقوه بالاست.

با توجه به شکل برای پمپ های cryo condensation گازها را می توان به سه دسته تقسیم بندی کرد.

- بخار آب و هیدروکربن ها که فشار بخار ناچیزی در دمایk  100° دارند.

- گازهای O2 ، N2 و CO2 که عمل پمپاژ آنها در دمایk  10-20° کامل می شود.

- گازهای H2 ، He و Ne که دمای چگالش آنها زیرk 10° است که دیگر به وسیله چگالش  نمیتوان آنها را گیر انداخت و باید از روش جذب سطحی و cryo sorbtion آنها را میتوان گیر انداخت. که معمولا توسط زغال فعال در دمای   10-15°k جذب می شوند.

از آنجاییکه سطوح جاذب با جذب لایه اول ملکولی دیگر اشباع می شوند پس باید از مواد متخلخلی استفاده کرد که در هر گرم آن چند صد متر مربع سطح داشته باشد که بتواند ظرفیت هایی تا 100sccm را هم در خود جای دهد.